Nr sprawy ZP 8.7/5/10/2016

Załącznik nr 2 – formularz oferty

##### FORMULARZ OFERTY

na

dostawę urządzeń endoskopowych.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach

ul. Królowej Jadwigi 1

58-250 Pieszyce

2. WYKONAWCA:

Oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  - zapoznałem(-liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję(-emy) wykonanie dostawy zgodnie z treścią: SIWZ, ewentualnymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz modyfikacjami SIWZ,

  - cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

………………………………………………………………………………………………...netto 
(słownie:………………………………………………………………………………………….), plus należny podatek VAT (………%) …………………………………………………. złotych

……………………………………………………………………………………………….brutto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………)

  - oferuję (-my) następujące parametry dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia:

:

| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Urządzenie |  | Parametr wymagany / oceniany | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| A. | PROCESOR OBRAZU HDTV1080p |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1. | Standard obrazowania: 1080 |  | TAK |  |
| 2. | Cyfrowe wyjścia HD1080: DVI-D, HD-SDI, |  | TAK |  |
| 3. | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite |  | TAK |  |
| 4. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. |  | TAK |  |
| 5. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim |  | TAK |  |
| 6. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączyć USB Stick |  | TAK |  |
| 8. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF |  | TAK |  |
| 9. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  | TAK |  |
| 10. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu |  | TAK |  |
| 11. | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu |  | TAK |  |
| 12. | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. |  | TAK |  |
| 13. | Ilość programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – min 2, na klawiaturze – min 2. |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14 | Funkcja ZOOM min x1,5 |  | TAK |  |
| 15 | Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami |  | TAK |  |
| 16 | Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją |  | TAK |  |
| B. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1. | Lampa Ksenon 300 Watt |  | TAK |  |
| 2. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. |  | TAK |  |
| 3. | Zapasowa żarówka włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej o moc min 35W |  | TAK |  |
| 4. | Automatyczna regulacja mocy światła |  | TAK |  |
| 5. | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 7 stopni od pozycji 0 |  | +/- 7 stopni- 0 pkt. Więcej – 5 pkt |  |
| 6. | Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami |  | TAK |  |
| 7. | Pompa insuflacyjna min 2 poziomy (0-1 ) |  | Powyżej - 5 pkt. |  |
| 8. | Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją |  | TAK |  |
| C. | WIDEOKOLONOSKOP HDTV1080 |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080 |  | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  | TAK |  |
| 3. | Średnica sondy endoskopowej – max 12,9 mm |  | TAK |  |
| 4. | Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 13,2 mm |  | 13,2 mm – 0 pkt. Poniżej – 5 pkt |  |
| 5. | Kanał roboczy – min 3,6 mm |  | 3,6 mm – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt |  |
| 6. | Głębia ostrości min 2 mm do 100 mm |  | TAK |  |
| 7. | Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  | TAK |  |
| 8. | Pole widzenia – min 160o |  | 160 – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt |  |
| 9. | Kanał irygacyjny Water Jet |  | TAK |  |
| 10. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – min 4 przyciski |  | 4 przyciski - 0 pkt. Powyżej - 5 pkt |  |
| 11. | Funkcja zmiany sztywności sondy w głowicy endoskopu |  | stała - 0 pkt. regulowana- 5 pkt. |  |
| 12. | Długość sondy roboczej min 1300 mm |  | TAK |  |
| 13. | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach producenta |  | TAK |  |
| 14. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  | TAK |  |
| 15. | Aparat objęty 24 miesięczną gwarancją podstawową |  | TAK |  |
| 16. | Ubezpieczenie typu endocasco 36 m-cy |  | TAK |  |
| 17. | Zestaw startowy do każdego videokolonoskopu ( szczypczyki wielorazowe z igłą dł. 2300mm – 2 szt., pętla wielorazowego użytku do polipektomii 15mm dł.2300 mm z rączką, pętla wielorazowego użytku do polipektomii 30mm dł.2300 mm z rączką, szczoteczki wielorazowe do czyszczenia aparatu 2 szt.) |  | TAK |  |
| D. | MONITOR MEDYCZNY HD |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1. | Rozdzielczość 1920X1080 px. |  | TAK |  |
| 2. | Przekątna ekranu – 26” |  | TAK |  |
| 3. | Obsługiwane wejścia: SDI, DVI, S-VIDEO, COMPOSITE, |  | TAK |  |
| 4. | Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją |  | TAK |  |
| 5. | Rodzaj matrycy- LED: IPS-Pro |  | TAK |  |
| 6. | Stosunek proporcji obrazu - 16:9 |  | TAK |  |
| 7. | Użytkowy kąt obserwacji - 178° |  | TAK |  |
| 8. | Funkcja klonowania obrazu - obraz wychodzący na inny monitor lub nagrywarkę zachowując widok PIP lub POP |  | TAK |  |
| 9. | Funkcja wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym podświetlonym (LED) przyciskiem na panelu. |  | TAK |  |
| E. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół |  | TAK |  |
| 2. | Wieszak na dwa endoskopy |  | TAK |  |
| 3. | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwiające położenie monitora poza obrysem wózka. |  | TAK |  |
| 4. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie min 10 urządzeń |  | TAK |  |
| 5. | Możliwość włączenia lub wyłączenia całego zestawu przyciskiem na panelu przednim wózka, z opcją jednoczesnego uruchomienia lampy źródła światła |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6. | Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją |  | TAK |  |
| F. | SSAK ENDOSKOPOWY |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1. | Płynna regulacja mocy ssania |  | TAK |  |
| 2 | Zbiorniki wielorazowe min 2 l |  | TAK |  |
| 3. | Maksymalna moc ssania 95 kPa |  | TAK |  |
| 4. | Nominalny swobodny przepływ powietrza – 50-60 l/min |  | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie przed przelaniem |  | TAK |  |
| 6. | Filtr antybakteryjny |  | TAK |  |
| 7. | Dreny jednorazowe pakowane po 50 szt. 2 m – jeden komplet |  | TAK |  |
| 8. | Pokrywa na słoik wielorazowego użytku |  | TAK |  |
| G. | POMPA WATER JET |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1 | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor |  | TAK |  |
| 2 | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy |  | TAK |  |
| 3 | Podłączenie do zasilacza separującego wózka endoskopowego |  | TAK |  |
| 4 | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu |  | TAK |  |
| 5 | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s ciągłej pracy. |  | TAK |  |
| 6 | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni |  | TAK |  |
| 7 | Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny |  | TAK |  |
| 8 | W zestawie komplet drenów - 50 szt. |  | TAK |  |
| H. | SPRĘŻARKA POWIETRZA |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1. | Urządzenie służące do przedmuchiwania kanałów endoskopów giętkich |  | TAK |  |
| 2. | Współpraca z endoskopami giętkimi |  | TAK |  |
| 3. | Zasilanie 230 V |  | TAK |  |
| I. | SYSTEM ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH |  |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1 | Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej |  | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server |  | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy systemu o komunikacje elektronicznej wymiany danych w medycynie wg standardów (opcja): - HL7 z systemem typu HIS - DICOM 3.0 z serwerem typu PACS - DICOM WorkList z systemem typu RIS |  | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy systemu o funkcjonalność rejestracji procesu dezynfekcji w myjni typu ETD -opcja |  | TAK |  |
| 5 | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu - importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) - załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie |  | TAK |  |
| 6 | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop |  | TAK |  |
| 7 | Sterowanie rejestracją zdjęć bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu firmy Olympus lub przycisku nożnego dla procesorów innych producentów |  | TAK |  |
| 8 | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD |  | TAK |  |
| 9 | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej |  | TAK |  |
| 10 | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego |  | TAK |  |
| 11 | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT |  | TAK |  |
| 12 | Zapisywanie i edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu, |  | TAK |  |
| 13 | Zestaw komputerowy: Zestaw komputerowy dedykowany do systemu ENDOALPHA Documentation ¦ ENDOBASE. Elementy zestawu: 1.Stacja robocza (obudowa mini-tower, procesor Intel serii Core i7, RAM 8GB, HDD 1TB,naped optyczny DVD+/-RW, port 1xCOM RS232 złącze DB9, system operacyjny Windows 10 Professional PL OEM, 64 bit.) 2.Monitor LCD 21,5" 3.Zasilacz awaryjny UPS 4.Drukarka kolorowa A4 5.Klawiatura, mysz 6.Karta do przechwytywania obrazu w jakości SD 7.Okablowanie instalacyjne dla procesorów OLYMPUS serii EXERA. 8.Program Office. |  | TAK |  |
| J. |  | Gwarancja |  | Proszę podać nazwę katalogową urządzenia |
| 1 |  | Naprawy gwarancyjne | TAK |  |
| 2 |  | Przeglądy 1 na rok w okresie gwarancji | TAK |  |
| 3 |  | Reakcja serwisu na zgłoszenie telefoniczne- w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
| 3 |  | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 4 |  | Czas naprawy endoskopów liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | TAK |  |
| 5 |  | Pięciokrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 6 |  | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | TAK |  |

  - oferowany przeze mnie / przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z postanowieniami SIWZ,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - zapoznałem(-liśmy) się i akceptuję(-emy) treść wzoru umowy będącej załącznikiem nr do SIWZ

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowy zobowiązuję(-emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(-y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

  - nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / zamierzam(y) powierzać do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia

| l.p. | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Oświadczam (-my), że w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

- Podaję (-my) nazwy (podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

| l.p. | Nazwa i adres podwykonawcy Zakres: |
| --- | --- |
| 1. |  |

Data i podpis:

Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa pzp),

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na dostawę urządzeń endoskopowych.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach

ul. Królowej Jadwigi 1,

58-250 Pieszyce

2. WYKONAWCA:

Oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam (-my), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam (-my), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

| Miejscowość, data | podpis |
| --- | --- |

Oświadczam (-my), że zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

| Miejscowość, data | podpis |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam (-my), że w stosunku do następującego (-ych) podmiotu (-tów), na którego (-ych) zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.:

nazwa, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość, data | podpis |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam (-my), że w stosunku do następującego (-ych) podmiotu (-tów), będącego (-ych) podwykonawcą (-ami):

nazwa, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość, data | podpis |
| --- | --- |

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić