Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH SKŁADANA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach – kriokomora.

- WYKONAWCA  - należy podać:

NAZWĘ WYKONAWCY:

NIP/PESEL:

REGON:

ADRES:

WOJEWÓDZTWO:

TEL.:

E-MAIL:

adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej:………………………………………………………

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

☐ TAK									☐ NIE

- Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz akceptuje / my w wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oferuję / my:

- wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto .................................złotych (słownie:.....................................................................................................................................) zawierająca w sobie podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ................................PLN (słownie ...................................................................................... PLN) kwota netto: ……………………………………………………………………………………………….……………………PLN

- urządzenie:

| Dane ogólne - KRIOKOMORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | KRIOKOMORA (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3-4 osobowa |  |
| 2. | Charakterystyka techniczna komory kriogenicznej - konstrukcja prefabrykowana , składająca się z przedsionka i komory właściwej, ze ścianami wypełnionymi izolacją termiczną - wnętrze komory bezpieczne – boazeria z drewna lipowego - czynnik chłodzący ciekły azot, ciekłe powietrze - sterowanie automatyczne po zadaniu parametrów pracy |  |
| 3. | Wymiary gabarytowe kriokomory - długość 3150 - 4500 (mm) - szerokość 2300 - 2500 (mm) - wysokość 2500 (mm) Masa komory 500 - 800 (kg) |  |
| 4. | Medium schładzające, ciecz kriogeniczna: - Ciekły azot |  |
| 5. | Znamionowe warunki pracy - Temperatura otoczenia: 10 – 45oC - Wilgotność względna: < 85% - Ciśnienie atmosferyczne: 80 – 106 kPa - Rodzaj pracy: praca ciągła - Zasilanie: napięcie przemienne - wartość napięcia i częstotliwość: 230 V, 50 Hz Parametry robocze kriokomory - Maksymalna liczba pacjentów w komorze do 4 osób; - Zakres temperatury roboczej komory zabiegowej programowana: -80oC do -160oC co 5oC - Temperatura w przedsionku: -60oC +/- 5oC - Czas zabiegu programowany w zakresie: 30 s do 5 min. co 1s |  |
| 6. | Parametry eksploatacyjne - Stabilizacja temperatury w komorze zabiegowej: +/- 3 (max. +/-10)˚C - Czas schładzania kriokomory: ca 40 min. do -160oC - Ilość powietrza oddechowego wprowadzana do komory: (163 K) > 35 m3/h - Stężenie tlenu w komorze: 18 – 22 % - Okres żywotności sensorów tlenowych: 3-4 lata - Zużycie azotu na schłodzenie: do temp -120oC –ca 100 kg, do temp -160oC –ca 120 kg - Zużycie azotu w czasie zabiegów od 60 kg/h do 80 kg/h |  |
| 7. | Sygnalizacja ALARMOWA Spadek stężenia tlenu w komorze: - Poniżej 17 % - sygnał dźwiękowy i automatyczne odcięcie dopływu cieczy kriogenicznej zarówno do komory jak i do budynku - Powyżej 22 % - sygnał dźwiękowy i automatyczne odcięcie dopływu cieczy kriogenicznej zarówno do komory jak i do budynku Pacjenta: przycisk w komorze – sygnał świetlny i dźwiękowy |  |
| 8. | Dane eksploatacyjne - Nominalny pobór prądu 16 (A) - Zasilanie elektryczne 230/50 (V/Hz) - Zakres temperatur w komorze zabiegowej -80 do -160 (oC) - Zakres temperatur w przedsionku -60 (oC) - Zalecana temperatura w komorze zabiegowej -120 (oC) - Zalecana temperatura w przedsionku -60 (oC) - Czas schładzania kriokomory do temp. -120oC 25 (min) - Czas przebywania w komorze zabiegowej (regulowany przez obsługę) 1–3 (min) - Automatyczna regeneracja kriokomory: czas programowany przez użytkownika |  |
| 9. | Nominalne zużycie ciekłego azotu Schładzanie kriokomory do temperatury zalecanej w komorze zabiegowej -120oC 100 -120 (kg) Podczas trwania zabiegu (3 min) 3 - 4 (kg) |  |
| 10. | Minimalna gwarancja 24 m-c |  |

- okres gwarancji ……. m-c;

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Urządzenia …………. godzin od zgłoszenia awarii.

- Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam / y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

- Oświadczam / y, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ akceptuje / my bez zastrzeżeń i zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wyrażam / y zgodę na warunki płatności podane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz zobowiązuję / my się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ i niniejszym załączniku do SIWZ.

- Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., fax, e-mail):

...........................................................................................................................................................

- Jako załączniki będące integralną częścią oferty, a wynikające ze SIWZ, załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

- Hasło do JEDZ: ……………………

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................................

Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X;

Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej za małego i średniego przedsiębiorcę

uważa się:

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 43 milionów euro.